## 总览KPI
DeepSeek vs Qwen · ECGAgent v38 diverse50 头对头分析 — 核心指标总览
同一批 50 条 PTB-XL 记录 ¦ 数据来源：qwen_agent_output/{deepseek,qwen}_v38_diverse50 ¦ 2026-08-03
指标 | 规则基线 | DeepSeek | Qwen | 备注
表面 Label-F1（direct家族, micro） | 0.426 | 0.32 | 0.243 | 均低于基线，含大量标签遗漏噪音
乐观口径 F1（同义词合并+测量剔除假FP） | 0.474 | 0.358 | 0.333 | 两步修正后的保守估计
测量可核验诊断数 / 错误数 | — | 25 / 0 | 30 / 0 | 两模型均 0 算术错误
测量可核验诊断中零错误占比 | — | 100% | 100%
假阳性中'标签遗漏但实为正确'占比 | — | 92% (23/25) | 93% (28/30)
中位单条耗时 | — | 22.1s | 87.7s | DeepSeek 约快4倍
P90 单条耗时 | — | 28.3s | 109.7s
工具调用总数 / 记录均值 | — | 495 / 9.9 | 507 / 10.1 | 路径长度相近
Prompt / Completion / Cached tokens | — | 617,993 / 60,756 / 286,336 | 427,957 / 71,790 / 0 | DeepSeek命中大量缓存
验证通过率 | — | 50/50 | 50/50 | 0 执行错误，0 修订轮次
record_grade 分布 (Q0/Q1) | 46/4 | 46/4 | 46/4 | 数据质量分级完全一致
逐记录相对基线：改善/不变/恶化 | — | 23/21/6 | 22/23/5

## 口径对照总表
五种平均口径对照（direct 家族）
同一份四格表，用不同方式平均，方向性结论一致但差距幅度不同
口径 | 规则基线（原始） | DeepSeek（原始） | Qwen（原始） | 规则基线（乐观） | DeepSeek（乐观） | Qwen（乐观） | 定义来源
Micro-F1（汇总四格表后算一次） | 0.426 | 0.32 | 0.243 | 0.474 | 0.358 | 0.333 | 本报告默认口径
Macro-F1（17家族全量平权） | 0.452 | 0.188 | 0.154 | 0.471 | 0.211 | 0.197 | PTB-XL论文 term-centric 思路
Macro-F1（16个有真实阳性支持的家族） | 0.48 | 0.2 | 0.164 | — | — | — | 同上，排除0支持家族
Sample-centric F1（PTB-XL/CAFA公式） | 0.425 | 0.347 | 0.261 | 0.469 | 0.389 | 0.352 | PTB-XL论文 §II.C，源自CAFA挑战赛
Subset Accuracy（家族集合完全匹配） | 0.28 | 0.32 | 0.3 | — | — | — | 多标签分类经典指标
平均 Jaccard 相似度 | 0.412 | 0.387 | 0.37 | — | — | — | 多标签分类经典指标
样本宏F1（0/0→0，保守） | 0.277 | 0.19 | 0.133 | — | — | — | 本次ad hoc，sklearn式零除处理
样本宏F1（0/0→1，宽松） | 0.457 | 0.41 | 0.393 | — | — | — | 本次ad hoc，trivial-match惯例

## 混淆矩阵明细
Micro-F1 底层 TP/FP/FN 明细（direct 家族汇总）
来源 | 口径 | TP | FP | FN | Precision | Recall | F1
规则基线 | 原始 | 23 | 39 | 23 | 0.371 | 0.5 | 0.426
规则基线 | 乐观修正 | 23 | 28 | 23 | 0.451 | 0.5 | 0.474
DeepSeek | 原始 | 12 | 17 | 34 | 0.414 | 0.261 | 0.32
DeepSeek | 乐观修正 | 12 | 9 | 34 | 0.571 | 0.261 | 0.358
Qwen | 原始 | 9 | 19 | 37 | 0.321 | 0.196 | 0.243
Qwen | 乐观修正 | 11 | 9 | 35 | 0.55 | 0.239 | 0.333

## 测量复核结果
score_measurement_verifiable.py 复核结果
对定义为数值比较的诊断家族，直接用记录自身 features.json 重算真值
模型 | 确认诊断总数 | not-checkable（形态学，无法核查） | unlabelled-but-correct（标签遗漏但正确） | confirmed-and-labelled（测量确认且有标签） | 可核验诊断数 | 核验错误数 | 错误率
DeepSeek | 59 | 34 (57.6%) | 23 (39.0%) | 2 (3.4%) | 25 | 0 | 0.0%
Qwen | 74 | 44 (59.5%) | 28 (37.8%) | 2 (2.7%) | 30 | 0 | 0.0%

## 分家族召回率
分诊断家族召回率（13个有信号的 direct 家族，原始口径）
诊断家族 | 真实阳性数 n | 规则基线 | DeepSeek | Qwen | 备注
窦性心动过缓 | 2 | 50% | 50% | 0%
窦性心动过速 | 4 | 25% | 25% | 25%
心房颤动 | 4 | 75% | 50% | 0% | *Qwen为记账噪音，见同义词分裂表
房性早搏 | 2 | 100% | 0% | 0% | 两模型总漏检
室性早搏 | 5 | 60% | 60% | 60%
右束支阻滞 RBBB | 6 | 33% | 0% | 0% | 两模型总漏检
左束支阻滞 LBBB | 2 | 50% | 0% | 0% | 两模型总漏检
左前分支阻滞 LAFB | 2 | 100% | 0% | 0% | 两模型总漏检
左后分支阻滞 LPFB | 1 | 100% | 0% | 0% | 两模型总漏检
非特异性室内传导延迟 | 4 | 25% | 0% | 0% | 两模型总漏检
心室预激 WPW | 1 | 100% | 100% | 100% | *DeepSeek精确率仅0.5，见案例分析
左室肥厚电压标准 | 4 | 50% | 100% | 100% | 两模型完全一致（已程序化）
右室肥厚 RVH | 3 | 100% | 0% | 0% | 两模型总漏检

## 案例分析
关键分歧记录案例分析
记录ID | 案例类型 | 参考标签 | DeepSeek输出 | Qwen输出 | 结论
09275_hr | DeepSeek独有WPW假阳性（新发现） | CRBBB¦LAFB¦RVH¦SR | ventricular_preexcitation_pattern (HIGH) | left_axis_deviation | 程序自身wpw_pattern判据=false，且在模型引用证据路径中，模型仍给出相反结论
09699_hr | 对照：真实WPW病例，两模型均正确 | 含WPW | ventricular_preexcitation_pattern ✓ | ventricular_preexcitation_pattern ✓ | 证明DeepSeek不是系统性偏向误报WPW
09114_hr | 两模型均剪除规则引擎历史噪声 | AFIB¦INVT¦NDT¦PVC¦STD_ | AF+LVH（从基线9代码剪至2） | AF+LVH（同样剪至2） | 均未沿用基线的Q波/RVH误报组合
09570_hr | DeepSeek优势案例 | ASMI¦ILMI¦IRBBB¦SVARR¦ABQRS | 含prior_infarct_q_wave_pattern ✓ | 未给出该代码 ✗ | DeepSeek正确识别陈旧心梗Q波，Qwen漏检

## 同义词分裂实例
诊断代码同义词分裂 — 确认实例（代码层面已定位）
evaluate_target_ecgfeat_diagnosis.py 的 prediction_codes 集合只登记一个变体，模型用了未登记的同义变体即被记为漏检
记录ID | 模型 | 实际输出代码 | 被计分识别的代码集合 | 后果
09114_hr | Qwen | atrial_fibrillation | atrial_fibrillation_pattern / probable_* | 房颤判断正确但计为0匹配
09592_hr | Qwen | atrial_fibrillation | atrial_fibrillation_pattern / probable_* | 同上，直接拉低AFIB家族召回
09913_hr | Qwen | first_degree_av_block | first_degree_av_delay | 一度房室延迟判断正确但未计分
09570_hr | DeepSeek | first_degree_av_block | first_degree_av_delay | 同上
09136_hr | DeepSeek | t_wave_abnormality | primary_/secondary_t_wave_abnormality | T波异常未计分（broad家族，不影响headline F1）
09550_hr | Qwen | possible_lvh_voltage | lvh_voltage_criteria | LVH提示未计分
本次样本：Qwen命中4次、DeepSeek命中2次——两侧都受影响，Qwen这次踩中更多，其中2次直接砍掉AFIB家族本该有的召回率。

## 已知缺陷复查
既往缺陷复查状态
已知问题 | 状态 | 本次样本证据
传导阻滞家族总漏检（RBBB/LBBB/LAFB/LPFB/IVCD/RVH） | 仍然存在 | 两模型全部6家族0%召回，与规则基线25%~100%形成对比，性质与既往定位一致
缺血/心梗筛查召回率极低 | 仍然存在 | DeepSeek缺血0/18、心梗1/16；Qwen缺血1/18、心梗0/16；规则基线7/18、4/16
诊断代码同义词分裂 | 仍然存在 | 本次新确认6处具体实例
LVH gate覆盖面窄于旧规则引擎 | 部分改善 | F1由0.222提升到0.533，两模型完全一致（已程序化），7个FP仍未逐条核实
Q波假阳性/高振幅QRS诱发病理性Q波误判 | 本次未见新发 | 09114_hr两模型均主动剪除该组合噪声，样本有限（n=1）
WPW/预激路径缺乏模型-程序一致性校验 | 新发现 | 09275_hr：DeepSeek在程序判据明确为false时仍给出HIGH置信度WPW
sinus_rhythm gate停滞/AF model-override | 本次样本未触发 | 未观察到相关证据，样本量小，不代表已修复